Общий проект технического задания с комментариями исполнителя

(в тексте выделены шрифтом красного цвета и курсивом)

Приложение 1

к договору  указать номер

договора и дату

от « ____» ____________ 200__ г.

# СОГЛАСОВАНО                                                 УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ОКБ «Гидродинамика»            Указать должность лица, расшифровку

подписи и дату

__________________С.Л. Буланов                       _________________

«______» ______________200__г.                         «_______» _____________ 200___ г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение работ по созданию продукции

# производственно-технического назначения

# «АвтомаТИЗИРОВАННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ УСТановка упсж – ХХХ»

Комментарий 1  ХХХ – значение максимального расхода, воспроизводимого установкой. Имеющиеся установки могут иметь значение максимального расхода: 5, 30, 50, 100, 150, 200, 400, 600, 1000, 1500 м3/ч. По желанию заказчика конкретное значение расхода может быть и другим.

# 1 цель СОздания и Назначение

1.1 Цель создания

Целью создания автоматизированной поверочной установки УПСЖ – ХХХ

(далее - УПСЖ) является обеспечение работ по поверке, градуировке, калибровке преобразователей мгновенного объемного и массового расхода, расходомеров-счётчиков и счётчиков жидкости (далее - приборов).

1.2 Назначение

УПСЖ предназначена для проведения поверки и градуировки приборов с диаметром условного прохода от ______  до _______ мм включительно в диапазоне расходов

от ______ до _______ м3/ч.

Комментарий 2  В предыдущем абзаце необходимо указать минимальный и максимальный диаметры условного прохода, а также минимальный и максимальный расход, который должна воспроизводить установка.

При выборе этих значений важно учесть, что существует две взаимосвязанные проблемы: техническая и метрологическая. Решение технической проблемы связано с обеспечением возможности установки приборов с выбранными диаметрами на измерительный стол и включения их в гидравлический тракт. Решение метрологический проблемы связано с обеспечением возможности поверки установленного прибора в диапазоне выбранных расходов в соответствии с действующей методикой поверки.

Для корректного задания диаметров и расходов предварительно нужно ответить на один из двух вопросов: какой максимальный расход необходим для поверки прибора с максимальным диаметром (из имеющегося парка приборов или прибор какого диаметра может быть поверен при известном максимальном расходе, воспроизводимом установкой.

УПСЖ должна обеспечивать поверку приборов в соответствии с действующими методиками поверки для всех приборов, указанных в перечне по Приложению 1 к настоящему техническому заданию (далее – ТЗ).

Комментарий 3   Перечень приборов должен быть предварительно определен с тем, чтобы при проектировании были предусмотрены проставки (прямые участки) для всех типов приборов. Среди перечня приборов могут быть и трубопоршневые установки (ТПУ). Проставки входят в комплектность установки.

2 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

2.1 В конструкции УПСЖ должны быть учтены требования следующих нормативно-технических документов:

- ГОСТ 8.156-83 ГСИ. Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки;

- ГОСТ 8.510-02 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объема и массы жидкости;

- ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения;

- ГОСТ Р 50193.3-92. Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Методы и средства испытаний

- ГОСТ 8.145-75 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемного расхода жидкости в диапазоне 3*10-6 – 10 м3/с.

- ГОСТ 8.142-03 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений массового расхода жидкости в диапазоне 1*10-6 – 2*10 м3/с.

В некоторых случаях список нормативных документов может быть продолжен, поскольку иногда на  предприятиях действуют свои (ведомственные) документы по методикам поверки, градуировки, испытаний.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Общие требования к УПСЖ

3.1.1 Диапазон воспроизводимых расходов, м3/ч (т/ч), _________    см.комментарий 2

3.1.2 Пределы допустимой относительной погрешности:

- измерения объема и массы эталонными расходомерами в диапазоне воспроизводимых  расходов, %, не более  ( 0,25% ;

- измерения объема и массы весовыми устройствами в диапазоне воспроизводимых расходов, %, не более ( 0,05% .

Комментарий 4  В пункте 3.1.2 указаны значения погрешности для базового варианта УПСЖ. В ТЗ.  необходимо указать конкретные значения погрешностей измерения объема и массы. Эти значения могут отличаться, если используются высокоточные эталонные расходомеры-счетчики. Например, для массовых кориолиссовых расходомеров погрешность измерения массового расхода ( 0,1 %, объемного расхода  ( 0,15 %. Различие определяется тем, что в погрешность измерения объемного расхода вносится погрешность измерения плотности.

3.1.3 Рабочая среда - вода  питьевая по ГОСТ Р 51232 – 98, не удовлетворяющая по отдельным параметрам качества СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", а именно:

- общая жесткость 21,5 мг-экв/л при ПДК 7,0 мг-экв/л;

- сухой остаток 1915,0 мг/л при ПДК 1000,0 мг/л;

- сульфаты 896 мг/л при ПДК 500 мг/л.

Комментарий 5  Что касается указанных параметров, то эти параметры могут контролироваться, если в этом есть необходимость. Для некоторых средств измерений в рекомендациях по поверке могут быть указаны дополнительные требования к параметрам рабочей среды.

3.1.4 Абсолютная погрешность каналов измерения температуры рабочей среды, должна быть не более ( 0,5 °С.

3.1.5 Относительная погрешность канала измерения давления рабочей среды на входе измерительных стендов должна быть не более  ( 0,6  %.

Комментарий 6 Если результаты измерения температуры и давления используются при определении погрешности измерений поверяемого прибора, например, ТПУ, то они должны быть указаны такими, как это регламентируют методики поверки. В остальных случаях достаточно иметь абсолютную погрешность по температуре ( 0,5  оС; относительную погрешность по давлению ( 0,6 %.

3.1.6 Установка должна обеспечивать давление (МПа),  на входе измерительных стендов в диапазоне расходов (м3/ч):

- от ____ до ______  – не менее _____;

- от ____ до _______– не  менее _____.

Комментарий 7 Для поверки некоторых приборов необходимо создать определенные условия в части давления на входе (например, для вихревых приборов), для отдельных приборов контролируется падение давления на самом приборе. Поэтому величину давления необходимо указать такой, какая она реально нужна. Излишнее давление ведет к увеличению потребляемой мощности насосами установки и  к увеличению стоимости.

Комментарий 8 Потребляемая мощность определяется максимальным значением расхода и давлением на входе измерительного стола. Для примера: максимальный расход у установки 400 м3/ч, давление на максимальном расходе 0,7 МПа, потребляемая мощность 120 кВт. Если ограничение по давлению снять, то при потребляемой мощности 120 кВт установка обеспечивает воспроизведение расхода до 600 м3/ч.

3.1.7 Автоматическое и ручное регулирование параметров расхода производится путём изменения частоты вращения двигателей насосов электронным частотным регулятором и путем изменения проходного сечения запорной арматуры.

3.1.8 Автоматическое и ручное управление устройствами переключения потока (далее - УПП) должно осуществляться с помощью пневмоцилиндров.

Питание пневмоцилиндров производится от портативного компрессора, входящего в комплект установки.

3.1.9 Управление дисковыми затворами, шаровыми кранами и клапанами, обеспечивающими формирование гидравлической схемы при поверке приборов

должно осуществляться в автоматическом режиме; управление вспомогательной запорной арматурой – вручную.

3.1.10 Контроллер системы сбора информации и управления – специализированный.

3.1.11 Управление и обработка результатов измерений должны производиться с помощью  персонального компьютера. Производительность компьютера должна обеспечивать нормальное функционирование установки

3.1.12 Электрическое питание УПСЖ должно производиться от 3-х фазной сети переменного тока при номинальном напряжении 380/220 Вольт, 50 Гц.

Установочная мощность УПСЖ определяется расчетами при проектировании и ориентировочно составляет около ______кВт.

3.1.13 Средний срок службы установки должен составлять не менее 12 лет.

3.1.15 Все блоки и узлы УПСЖ должны размещаться в сухом отапливаем помещении с температурой воздуха от плюс 15°С до плюс 25°С.

3.1.16 При проектировании УПСЖ Исполнителем должны быть применены апробированные конструкторские решения, при этом комплекс оборудования УПСЖ должен быть размещен в помещении площадью около ____ м2 и максимальной высотой _____ м.

Комментарий 9  Площадь и высота помещения должны быть указаны в ТЗ. Компановка установки может быть сделана с учетом имеющегося помещения.

3.1.17 УПСЖ должна иметь три измерительных стола (один -  для приборов с Ду  от 15 до 100 мм, один -  для приборов с Ду от 100 до 200 мм, один -  для массовых приборов). Для массовых расходомеров должно быть предусмотрено устройство, снимающее механические напряжения, возникающие при их монтаже на измерительном столе. Кроме того, в соответствии с требованиями изготовителей массовых расходомеров, для проведения процедуры установки нуля конструкция УПСЖ должна предусматривать запорные устройства с контролем протечки до и после этих расходомеров.

Количество эталонных расходомеров-счетчиков и весовых устройств выбирается Исполнителем исходя из условий обеспечения требуемых метрологических характеристик УПСЖ во всем диапазоне воспроизводимых расходов.

Комментарий 10 В данном пункте количество столов и распределение по диаметрам приведены условно. В реальном техническом задании они могут быть другими в зависимости от максимального расхода и парка приборов

3.2 Основные требования к контроллеру УПСЖ

3.2.1 Специализированный контроллер должен обеспечивать сбор и первичную обработку измерительной и контрольной информации от всех первичных преобразователей и средств контроля, входящих в состав УПСЖ, а также автоматическую регулировку и управление процессом поверки приборов.

3.2.2 Контроллер должен обеспечивать сбор информации от поверяемых приборов с различными выходными сигналами:

- импульсный (открытый коллектор, геркон или полупроводниковый ключ, оптосчитыватель),

- аналоговый (ток, напряжение),

одновременно по четырем независимым каналам. (или другому количеству каналов по требованию заказчика).

3.2.3 Контроллер должен обеспечивать управление всей коммутационной аппаратурой с электро- и пневмоприводом при всех режимах работы УПСЖ.

3.2.4 Клеммы для подключения поверяемых приборов должны быть расположены на минимальном расстоянии от поверяемых приборов.

3.3. Основные требования к программному обеспечению

3.3.1 При разработке программного обеспечения (далее - ПО) УПСЖ должны быть предусмотрены следующие функциональные возможности:

- ведение базы данных по поверяемым приборам (СИ) с сохранением адреса предприятия - владельца поверяемого СИ, его наименования, наименования структурного подразделения, серийного номера СИ, типа СИ, результатов поверки;

- тестирование установки (проверка работоспособности средств управления: затворов (шаровых кранов) с электро – пневмоприводов, частотных преобразователей, средств измерений, входящих в состав УПСЖ);

- отражение на экране технологической схемы состояния управляющей и запорной аппаратуры;

- визуализация процесса проведения поверки поверяемых приборов (СИ) и эталонных расходомеров;

- выбор способа поверки приборов (с частотным выходом, с аналоговых выходом, визуальным сличением; поверка в режиме «старт-стоп», по весовому устройству);

- задание измерительной процедуры (количество точек по расходу, значения расхода в каждой точке, проливаемый объем, количество измерений в точке);

- обработка результатов и вывод на печать протоколов поверки;

- поверка собственных эталонных расходомеров УПСЖ по весовому устройству;

- проведение градуировки эталонных расходомеров, весовых устройств, аналоговых каналов, вентилей с электроприводом с сохранением результатов.

- настройка гидравлического тракта УПСЖ (распределение диапазонов работы эталонных расходомеров, установка пределов измерения весовых устройств, установка защиты весового устройства и все остальные операции, необходимые для работы и сервисного обслуживания УПСЖ).

3.3.2 Программное обеспечение УПСЖ должно функционировать в операционной системе Windows XP.

3.3.3 Вход в режим «Администратор» для выполнения градуировки весовых устройств, эталонных расходомеров, формирования гидравлической схемы и реализации прочих функциональных настроек УПСЖ и ПО обеспечивается по паролю.

3.4 Основные требования безопасности

3.4.1 УПСЖ должна соответствовать требованиям безопасности

по ГОСТ 12.2.007.0 – 75  и относиться к классу 1 по способу защиты человека от поражения электрическим током.

3.5 Основные требования к составу документации,

передаваемой Исполнителем Заказчику

3.5.1 Заказчику передается эксплуатационная документация на УПСЖ в составе:

а) Установка автоматизированная поверочная УПСЖ ХХХ.

Руководство по эксплуатации. УХХХ.YY.00.001 РЭ

б) Рекомендация. ГСИ. Установки автоматизированные поверочные типа УПСЖ.

Методика поверки.

в) Установки автоматизированные поверочные типа УПСЖ.

Инструкция по монтажу и настройке УПСЖ 00.00.002 ИМ.

3.5.2 Заказчику передаются копии заключительного акта о проведении испытаний,
протоколов испытаний, сертификат об утверждении типа УПСЖ, выданный Федеральным Агентством «Ростехрегулирование», и описание типа СИ.

Сертификат передается Заказчику в срок не более 6 месяцев после проведения приемо-сдаточных испытаний установки на объекте Заказчика.

Комментарий 11 Срок 6 месяцев указан для случая, когда установка отличается от сертифицированных установок и требует проведения испытаний для целей утверждения типа как единичного образца, или как серийного, если параметры установки существенно отличаются от сертифицированных установок..

3.5.3 При вводе УПСЖ в промышленную эксплуатацию Заказчику передается свидетельство о первичной поверке УПСЖ и заключительный акт о проведении испытаний для целей утверждения типа, подписанный ГЦИ СИ (в соответствии с ПР 50.2.009) с учетом комментария 11.

3.5.4 Заказчику Исполнителем передается полная эксплуатационная документация и копии сертификатов на все комплектующие изделия, примененные при изготовлении УПСЖ.

Эксплуатационная документация передается в объеме, получаемом от поставщика комплектующих изделий.

3.5.5 Заказчику в результате выполнения работ по договору передаются:

- общая электрическая схема установки;

- схема привязки УПСЖ к существующим коммуникациям Заказчика (электропитание, водоснабжение, канализация), выполненных с учетом требований действующих норм и правил по пожарной безопасности;

- схемы установки приборов на измерительный стол при поверке

3.6 Основные требования к качеству создаваемой УПСЖ

3.6.1. На изготовленную УПСЖ Исполнителем должны быть представлены гарантийные обязательства, сроком действия не менее 12-х месяцев с момента ввода в промышленную эксплуатацию установки.

3.7 Прочие требования к создаваемой УПСЖ

3.7.1 Срок выполнения работ по созданию и вводу в промышленную эксплуатацию УПСЖ не должен превышать  10  календарных месяцев.

Комментарий 12  Срок изготовления определяется производительностью установки и загруженностью производства исполнителя

3.7.2 Перечень и сроки основных работ по проектированию, изготовлению Исполнителем УПСЖ, монтажу, наладке и вводу в промышленную эксплуатацию на объекте Заказчика приведен в разделе договора на создание продукции технического назначения.

3.7.3 Варианты размещения основных узлов, аппаратов, трубопроводов, насосного, измерительного оборудования, электрооборудования, рабочих мест и прочего оборудования УПСЖ согласуется Исполнителем с Заказчиком на первом этапе разработки.

3.7.4 Конструкторская компоновка, планировка и размещение рабочих мест операторов, измерительного и спецоборудования должно обеспечивать оптимальную работу используемых эталонных и поверяемых СИ и отвечать требованиям технической эстетики и эргономики.

3.7.5 Способы фиксации и крепления поверяемых СИ должны обеспечивать одновременно удобство и герметичность подключения и исключать любые повреждения, в том числе ухудшение метрологических и технических характеристик поверяемых СИ, в процессе эксплуатации УПСЖ.

3.7.6 Размещение рабочего места оператора АРМ рекомендуется выполнить в отдельном помещении, смежном с помещением для размещения оборудования УПСЖ. Помещение рабочего места оператора АРМ при разработке эскизного проекта в случае достаточной площади рекомендуется разместить внутри периметра, указанного в Приложении 2 к настоящему ТЗ.

(Данный пункт справочный)

4 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УПСЖ

4.1 Работы по созданию УПСЖ считаются выполненными после проведения приемо-сдаточных испытаний и  подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Проект программы приемо-сдаточных испытаний разрабатывается Исполнителем.

Программа приемо-сдаточных испытаний должна быть утверждена Заказчиком и Исполнителем до момента поставки УПСЖ Заказчику.

4.2 Сдача-приемка УПСЖ в промышленную эксплуатацию производится путем создания комиссии, включающей представителей Заказчика и Исполнителя.

5 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1 – Перечень приборов для проведения  поверки на УПСЖ.

Приложение 2 – План помещения.

# 6 подписи разработчиков технического задания

6.1 Техническое задание согласовано:

| Организация | Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Техническое задание разработано:

| Организация | Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### P.S. Настоящий проект технического задания является основой для формирования перечня технических требований к поверочной установке. Естественно, что в проект могут быть добавлены свои требования на усмотрение заказчика, а также исключены те или иные пункты, если они, по мнению заказчика, не являются существенными. Настоящий проект ТЗ заменяет собой распространенный вид документа под названием «опросный лист» и позволяет заказчику сориентироваться в сложившемся перечне технических требований. В любом случае при возникновении вопросов пишите на электронный адрес

#### metrolog@gidrodinamika.com

С уважением Александр Владимирович Пластинин, зам.директора по развитию и метрологии, главный метролог ООО «ОКБ «Гидродинамика»Тел/факс (8332) 703-789

P.P.S. Для упрощения подготовки дополнительных сведении о парке приборов и помещении предлагается перечень вопросов, на которые нужно ответить:

Опросный лист

(Помещение)

- Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.

- Габариты помещения в плане, где предполагается размещение и эксплуатация установки.

- Наличие и расположение опорных колонн (габаритные размеры, расположение по осям).

- Наличие и расположение балок перекрытий (ребер жесткости) в плане помещения.

- Высота помещения (максимальная – по перекрытиям, по ребрам перекрытий, по балкам).

- Наличие кран-балки (места расположения опорных колонн, рельсовых путей и самой кран-балки), высота расположения собственно кран-балки и места крепления груза.

- Количество и расположение дверных проемов (ширина и высота), а также размеры (ширина и высота) прилегающих коридоров.

- Количество и расположение оконных проемов (ширина и высота).

- Размеры прилегающих к дверным и оконным проемам территорий, которые предполагается использовать для разгрузки оборудования.

- Место расположения силового шкафа, от которого предполагается запитка оборудования.

- Наличие контура заземления и расположение точки привязки к нему оборудования.

- Место расположения точки подвода воды (качество воды, диаметр условного прохода трубопровода, рабочее давление в магистрали).

- Место расположение канализационного коллектора (диаметр условного прохода, расчетная нагрузка).

- Качество отделки пола (расчетная строительная нагрузка, наличие уклона, величина неровности поверхности пола).

- Наличие возможности заглубления оборудования ниже уровня пола (максимально разрешенная глубина).

- Качество отделки стен помещения (исполнение).

- Наличие и расположение дополнительного оборудования, демонтаж которого из помещения не предусмотрен.

Опросный лист

(поверяемые приборы)

- Тип поверяемого прибора (название, производитель, характеристика).

- Габаритные размеры прибора.

- Тип присоединения прибора (фланцевое, резьбовое, бесфланцевое).

- Соединительные размеры посадочных мест прибора (фланец, резьба).

- Масса прибора.

- Количество одновременно устанавливаемых приборов.

- Длина требуемых прямых участков до и после поверяемого прибора.

- Длина требуемых прямых участков между двумя поверяемыми приборами.

- Необходимое рабочее давление на входе прибора.

- Падение давления на каждом приборе.

- Допустимость сжатия корпуса прибора при закреплении и герметизации его в гидравлическом тракте.